陶瓷牙耐急冷急热性能试验原始记录表

1 样品与委托信息

| 样品名称 |  | 检测依据 | YY0300-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 产品生产日期 |  |
| 委托单位地址 |  | 产品编号/批号 |  |
| 样品规格型号 |  | 实验室样品编号 |  |
| 生产单位 |  | 检验类别 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 接收日期 |  | 检测日期 | ____年__月__日 |
| 原始记录编号 |  | 检测地点 |  |
| 样品数量 |  | 接收状态 | □完好 □异常：__________ |
| 判定依据 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 □仅描述 |  |  |

2环境条件记录

| 项目 | 要求 | 试验前 | 试验中/检查前 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | （23±2）℃ | ____ ℃ | ____ ℃ | □是 □否 |
| 相对湿度 | ≤70% | ____ %RH | ____ %RH | □是 □否 |
| 检查光照 | ≥1000 lx | ____ lx | ____ lx | □是 □否 |

3设备校准/核查记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘箱 |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秒表 | ±1 s |  |  |  |  |  |  |  |
| 放大镜 | 10× |  |  |  |  |  |  |  |
| 照度计 | ≥1000 lx |  |  |  |  |  |  |  |

4工具状态确认

| 设备/器具名称 | 型号规格 | 设备编号 | 关键要求/确认内容 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属带孔容器 | ≥28颗容量 |  | 清洁、干燥、孔洞通畅、可快速转移 | □正常 □异常 |  |
| 冰水金属容器 |  |  | 清洁；可完全浸没样品；无污染 | □正常 □异常 |  |

5试验前关键项目确认

| 确认项目 | 控制要求 | 实际记录 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品初始外观 | 试验前检查并记录，无影响判定的初始裂纹/崩瓷 | □无异常 □有异常，说明：__________ | □是 □否 |
| 烘箱设定 | （100±2）℃ | 设定：____℃；稳定读数：____℃ | □是 □否 |
| 首次加热时间 | 20 min ±1 min | 开始：____:____；结束：____:____；时长：____min | □是 □否 |
| 冰水制备顺序 | 先加碎冰1/2～2/3，再加蒸馏水，轻搅，静置1～3 min | 碎冰比例：____；静置：____min | □是 □否 |
| 冰水温度 | （1±1）℃，探头置中心，不接触容器壁或冰块，稳定≥30s读数 | 稳定读数：____℃；读数时间：____:____ | □是 □否 |
| 转移时间 | 烘箱取出后≤3 s转入冰水 | 实际：≤3s | □是 □否 |
| 冰水浸泡 | 样品完全浸没，浸泡≥30 s | 开始： ；结束： ；时长：____s | □是 □否 |
| 再次加热 | （100±2）℃，15 min ±1 min | 温度：____℃；时长：____min | □是 □否 |

6冰水温度全过程监测记录

记录要求：试验前必须测量；每批样品前复测；试验过程中每15 min复测。若超出0～2℃，立即停止试验并按偏离处理记录。

| 序号 | 监测时点 | 测量时间 | 冰水温度(℃) | 稳定读数≥30s | 处理措施/备注 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验前 | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 2 | 样品入水前 | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 3 | 样品入水15s | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 4 | 样品入水30s |  |  | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 5 | 样品入烘箱后 |  |  | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |

7急冷急热过程时间节点记录

| 容器编号 | 样品数量 | 首次加热开始-结束 | 转入冰水时间/转移秒数 | 冰水浸泡开始-结束 | 再次加热开始-结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ____颗 | ____:____-____:____ | ____:____ / ____s | ____:____-____:____ | ____:____-____:____ |

8自然冷却及检查条件确认

| 项目 | 要求 | 实际记录 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然冷却环境 | （23±2）℃；无直吹风；无阳光直射 | 环境温度：____℃；□无直吹风 □无阳光直射 | □是 □否 |
| 表面温度确认 | 接触式温度计探头接触陶瓷牙表面，稳定≥30s | 读数：____℃；稳定时间：____s | □是 □否 |
| 冷却完成判定 | 陶瓷牙表面温度（21～25）℃ | 冷却开始：____:____；完成：____:____ | □是 □否 |
| 外观检查条件 | 光照≥1000 lx；10×放大镜 | 照度：____lx；放大镜：□10× | □是 □否 |
| 检查人员资质 | 经培训授权人员实施检查 | 检查人员：__________ | □是 □否 |

9样品外观检查与单样判定记录

判定规则：所有样品无裂纹、崩瓷、破裂，判定合格；任一样品出现裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏，判定不合格。可在“异常描述”栏记录缺陷位置、数量、长度/面积、照片编号等。

| 样品编号 | 初始外观 | 裂纹 | 崩瓷 | 破裂/裂开 | 单样判定 | 异常描述/照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |
|  | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □无 □有 | □合格 □不合格 |  |

10结果汇总与判定

| 样品总数 | ____颗 | 有效样品数 | ____颗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出现裂纹样品数 | ____颗 | 出现崩瓷样品数 | ____颗 |
| 出现破裂/裂开样品数 | ____颗 | 其他异常样品数 | ____颗 |
| 判定依据 | YY 0300-2009 第7.10；SOP-QC-XXX；所有样品无裂纹、崩瓷、破裂为合格 | 最终判定 | □合格 □不合格 |
| 结论描述 | □ 经耐急冷急热试验后，样品未见裂纹、崩瓷、破裂，判定合格。 □ 经耐急冷急热试验后，样品出现__________，判定不合格。 |  |  |
| 备注 |  | 原始记录编号 |  |

11偏离、异常及复测/复检记录

| 序号 | 发生环节 | 偏离/异常描述 | 处置措施 | 是否影响结果 | 确认人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □烘箱 □冰水 □转移 □冷却 □检查 □其他 |  | □停止 □调整 □重新确认 □复检 □其他 | □否 □是，说明：____ |  |
| 2 | □烘箱 □冰水 □转移 □冷却 □检查 □其他 |  | □停止 □调整 □重新确认 □复检 □其他 | □否 □是，说明：____ |  |
| 3 | □烘箱 □冰水 □转移 □冷却 □检查 □其他 |  | □停止 □调整 □重新确认 □复检 □其他 | □否 □是，说明：____ |  |
| 4 | □烘箱 □冰水 □转移 □冷却 □检查 □其他 |  | □停止 □调整 □重新确认 □复检 □其他 | □否 □是，说明：____ |  |

12数据归档与人员签字

| 归档附件 | □原始记录 □烘箱温度记录 □冰水温度记录 □冷却温度记录 □样品照片 □设备校准证书/核查记录 □报告草稿/报告 | 资料保存路径/档案号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测人员 |  | 日期 | ____年__月__日 |
| 核验人员 |  | 日期 | ____年__月__日 |
| 技术负责人/审核人 |  | 日期 | ____年__月__日 |
| 质量监督情况 | □未实施 □已实施，监督记录编号：__________ | 监督员 |  |
| 备注 |  |  |  |