金属-陶瓷结合裂纹萌生试验原始记录

1 样品与委托信息

| 样品名称 |  | 检测依据 | YY 0621.1-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 产品生产日期 |  |
| 委托单位地址 |  | 产品编号/批号 |  |
| 样品规格型号 |  | 实验室样品编号 |  |
| 生产单位 |  | 检验类别 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 接收日期 |  | 接收状态 | □完好 □异常，说明：____ |
| 报告编号 |  | 检测日期 | ____年__月__日 |
| 样品数量 |  | 检测地点 |  |
| 判定依据 | □委托要求 □产品技术要求 □内部质量要求 □其他：__________ |  |  |

2环境条件

| 项目 | 控制要求 | 检测前记录 | 检测后记录 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | （20±2） ℃ | ____ ℃ | ____ ℃ | □是 □否 |  |
| 相对湿度 | 实验室受控；记录实测值 | ____ %RH | ____ %RH | □是 □否 |  |

3设备校准/核查记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |

4夹具尺寸与平行块确认记录

| 检查项目 | 确认方法/工具 | 记录结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金瓷结合试验夹具编号 | 夹具标签/设备台账 | 金瓷结合试验夹具编号：BPGL-B009 | □符合 □不符合 |
| 下支撑跨距 | 校准有效卡尺/20 mm跨距规 | 实测跨距：____mm（要求20mm） | □符合 □不符合 |
| 压头/支点半径 | 夹具技术文件/验收记录 | R = ____ mm（要求1.0 mm） | □符合 □不符合 |
| 紧固状态 | 目视+手动轻推检查 | 上压头、下支撑无松动、无晃动 | □符合 □不符合 |
| 支撑/压头表面 | 目视 | □无毛刺 □无缺口 □无锈蚀 □无明显磨损 | □符合 □不符合 |
| 平行块编号与规格 | 平行块标签/核查记录 | 编号：BGGL-B019；规格：（30×6×5） mm | □符合 □不符合 |
| 平行块平行度 | 校准证书 | 平行块平行度：____ mm；要求≤0.005 mm（最低≤0.010 mm） | □符合 □不符合 |
| 平行块放置 | 左右两侧跨放于两下支撑点上 | □左右对称 □跨过两支撑 □未接触侧壁 | □符合 □不符合 |
| 夹具平行与试样居中 | 目视确认夹具平行、试样位于支撑中心 | □夹具平行 □试样居中 □跨距符合 | □符合 □不符合 |
| 夹具适用性结论 | 检测人员确认，复核人员复核 | □可用于本次试验 □需调整/维修/复核 | 确认人：____ 复核：____ |

3 k系数确认记录

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 试样名称/批号 | 试样名称：________________；批号：________________ |
| 杨氏模量EM | EM = ____ GPa；来源：□说明书 □检测报告 □注册资料 □质保书 □其他：____；文件编号：____ |
| K值记录 | 各试样K值及计算结果见原始数据表 |
| 查图/输入复核 | 查图/输入人：____； 复核人：____； 日期：____年__月__日 |

4 试样方向与试验前确认

| 确认项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 试样编号与软件内试样编号一致 | □是 □否 |
| 试样金属面朝上、陶瓷面朝下 | □是 □否 |
| 试样位于两个支撑点中心 | □是 □否 |
| 加载前状态确认 | □试样居中 □夹具状态正常 □设备状态正常 |
| 加载速度设定 | ____ mm/min；要求（1.5±0.5） mm/min；□符合 □不符合 |
| 数据保存路径/文件名 | ________________________________ |

5 原始数据记录（6个试样）

| 试样编号 | 宽度/mm | dM1/mm | dM2/mm | dM3/mm | dM平均/mm | EM/GPa | k/mm⁻² | Ffail/N | τb = k × Ffail/MPa | 开裂位置 | 断裂/剥离形态 | 现场结果照片/数据文件编号 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |

注：dM为金属基体厚度，不得使用金属+陶瓷总厚度代替；k系数应由标准图2或经验证软件取得；Ffail应来自FastTest原始报告。

6 结果汇总、异常与签字

| 项目 | 记录 |  |
| --- | --- | --- |
| 符合数量 | 6个试样中符合要求数量：____ 个 |  |
| 是否需要复测/重制样 | □否 □是，原因：________________________________ |  |
| 异常/偏离说明 | ______________________________________________ |  |
| 附件归档 | □FastTest原始数据 □Office报告 □断裂形态照片 □k系数查图记录 □其他：____ |  |
| 最终结论 | □符合要求 □不符合要求 □需技术评审 □仅描述结果不作判定 |  |
| 人员 | 签名 | 日期 |
| 检测人员 |  | ____年__月__日 |
| 核验人员 |  | ____年__月__日 |
| 技术负责人（必要时） |  | ____年__月__日 |